## Sheet1
郁南县人民医院扩容提质增效建设项目医疗设备报价单
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 报价（单价） | 总价（元）
1 | 全自动电化学免疫发光仪 | 1.单模块检测速度：≥300测试/小时。 2.单模块试剂通道：≥48个，自带5-10℃冷藏功能。 3.采用一次性加样系统，减少交叉污染。 4.样本处理：采用轨道进样模式，单模块同时在机样本管数量≥300个，并可连续装载，可使用原始管直接上机检测。 5.急诊样品：可在任何时间即时插入STAT急诊样品，及时测试，真正实现急诊功能，急诊项目检测时间≤9分钟。 6.样本类型：样本类型包括血清/血浆、尿液、脑脊液 (CSF)、唾液、溶血液等。 7.检测项目要求：肿瘤标志物（需开展肺癌五项筛查NSE，CYFRA 21-1，CEA，proGRP，SCC，PIVKA-II），传染病（可提供HIV抗原抗体检测并出具相对应结果），甲状腺功能检测项目、骨标志物及NT-proBNP等心肌检测项目。 8.定标要求：两点定标，能够有效控制成本，校准有效期≥2月。 9.平均样品需求量：≤30μL 。 10.包括医院检验系统接口费用。 | 1 | 台
| 医用离心机 | 1.采用高压无刷直流电机驱动，运行平稳，转速精度高； 2.LED 液晶界面可实时显示各项运行参数； 3.全新外观设计，全金属、优质钢结构，安全可靠，不锈钢离心腔坚固耐用，便于清洁维护，体积适中，兼容性好，适合中小型多功能实验要求； 4.具有门盖自锁保护功能，工作进程、异常状态有蜂鸣和液晶提示； 5.可提供多种运行模式及自定义模式，具有记忆功能 6.最高转速 3000r/min 7.设备容量 12 卡 8.转速精度 ±1% 9.定时范围 0-100min 10.整机噪音 ≤55db | 1 | 台
| 干式荧光免疫分析仪 | 1.工作模式：机内反应模式，同时间多项目检测，同时孵育量：≧20个试剂卡，检测完毕后自动退卡 2.测试速率： 检测通道：≧20个检测通道，约200个测试/小时。 3.样本量：用血量≤75μl 4.显示屏：≧10寸全触摸彩色屏 5.通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置打印机连接 6.试剂卡：试剂卡一次性使用，无交叉污染 7.ID芯片：匹配测试卡的批号和条形码识别，进行具体校准 8.试剂卡质量控制：有内部标准作为试剂卡内部质控 9. 标本类型：全血、血清、血浆和尿液均可适用 10. 检测项目：cTnI、CK-MB、、PCT、hsCRP /CRP、SAA、Myo、cTNI/Myo/CK-MB心梗三联卡、cTnI/NT-proBNP二联检 11.检测时间：2-15min获得结果 12.精密度：CV≤15% | 2 | 台
| 孵育器 | 1.LED 数字显示，可设置温度、时间参数； 2.微处理器技术结合 PID 控制方式，温控线性好，波动小；升温迅速，温度均匀，控温精准。可灵活设置孵育时长，具有记忆功能。 3.性能可靠，工作流程，异常信息有蜂鸣和液晶提示 设备容量 12*2 试剂卡（6 联注，8 联注通用） 4.定时范围 0-100min 5.温度范围 20℃-60℃ 6.温度偏差 ≤2℃ | 1 | 台
| 全自动化学发光免疫分析仪 | 1、单机或最小检测单元的最大测试速度≧测试/小时，具备可扩展功能。 2、单机或单模块的试制位≧30个，且试剂仓须有冷藏功能。 3、样本针：采用钢针加样技术，无需吸样头耗材，降低使用成本，加样针具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针和空吸检测功能。 4、具有独立包装的质控品，校准品，无需分装，自带条码。 5、定标类型：≦3点定标，有效节省试制。 6、样本针携带污染率≦0.1PPM。 7、试制针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能 8、生物风险设置：具备杯液分离。 9、试制规格：至少满足50人份/瓶、100人份/瓶两种包装规格。 10、可以提供甲状腺检测项目。 11.可以提供肿瘤标志物检测。 12.包括医院检验系统接口费用。 | 1 | 台
2 | 客观听觉测试平台 | 1.主要用于患者的客观听力检查和听力综合临床评估。 2.并具有高共模抑制比、低噪声水平、高放大器输入阻抗等特点。能够在各种临床环境中稳定运行，并提供准确的测试结果； 3.配套主机、电源适配器、EP电极电缆、耳声发射探头、耳膜头等。 | 1 | 台
| 声阻抗仪 | 1.至少具备鼓室图、同侧/对侧声反射、咽鼓管功能、纯音测听等功能。 2.具有无级气流泵设计和自动泵速控制技术。 3.具有声反射阈值自动判断，自动复测功能。 4.具有脉冲音声反射功能。 5.具有成人测试模式外，还具有儿童测试模式。 6.声反射增益控制；具备自动增益控制。 7.同侧声反射测试声；至少包含纯音、窄带噪声、宽频噪声、低频噪声。 8.内存；主机内存可存储的测试不低于20000个测试结果。 9.接口；具备USB、HDMI接口，USB接口直接连接打印机，打印报告，HDMI接口可外接显示器。 10.具备彩色大屏幕显示，可同时显示双耳所有测试结果。 | 1 | 台
3 | 磁振热治疗仪 | 1.独立双通道输出，参数可独立调节； 2.磁场强度：磁感应强度可调。 3.振动频率：单一振动模式；多频振动模式； 4.治疗温度多级可调，精度：±3℃； 5.无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗； 6.软件含有内置处方，具有三种治疗模式共13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁 场强度、温度、振动频率参数。 7.治疗时间：多级可调，以1min 为单位设定。 8.具有多种安全保护装置。 | 1 | 台
4 | 灌注泵 | 1.具备软镜和硬镜两种工作模式。 2.软镜冲洗压力可调节，流量可调节；硬镜冲洗压力可调，流量可调节。 3.采用微电脑自动控制，数字显示。 4.采用自适应灌注技术，低水压、大流量、水流恒定； 5.水流持续不间断，确保手术视野全程清晰；全程低水压，有效预防手术过程中肾内压过高； 6.由软硬镜灌注泵、一次性使用加温冲洗管路组成。 | 1 | 台
5 | 眼科A/B型超 | B超部分： 超声频率：10MHz 扫描方式：机械扇形扫描 灰阶：≧256级 彩色显示：多组彩色编码 A超生物测量部分： 超声频率：10MHz 生物测量精度：±0.06 测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度 测量模式：≧5组 测量方式：浸润（Immersion）/接触（Contact）测量 人工晶体计算：≧6组 | 1 | 台
| 裂隙灯显微镜 | 1、类型：伽利略平行式 2、倍率改变方式：５级转鼓变倍式； 3、目镜倍率：≧12.5倍 4、总倍率：6×、10×、16×、25×、 40× 5、瞳距调节范围：40mm～100mm 6、裂隙宽度：0～14mm连续可调 7、裂隙长度：1～14mm连续可调 8、裂隙角度：0～180度由垂直到水平方向连续可调 9、滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片、内置黄色滤色片 10、照明灯泡：LED 灯源 配置清单： 1、裂隙灯主机一台 2、电动升降仪器台一台 3、对焦棒一根 4、防尘罩一个 5、挡气板一块 | 1 | 台
6 | 双面防护服 | 1、成人用，连体，全身铅当量≧0.5mmpb | 3 | 套
| 防护围领 | 1、成人用，铅当量≧0.5mmpb | 3 | 套
7 | 多普勒胎儿心率仪 | 1.胎心率监测：准确、实时地监测胎儿的心率，能够清晰显示胎心率数值及变化曲线。可以设置不同的报警范围，当胎心率超出正常范围时及时发出警报，提醒医护人员关注。 2.胎动监测：灵敏地检测胎儿的活动情况，记录胎动次数。帮助医护人员判断胎儿的活动状态是否正常。 3.宫缩压力监测：对于有宫缩情况的孕妇，能够监测宫缩压力，了解宫缩的强度和频率，评估分娩进程。 4.数据存储与回放：可以存储监测到的数据，方便医护人员随时回放查看历史记录，进行对比分析。 5.趋势分析：对胎心率、胎动和宫缩压力等数据进行趋势分析，帮助医护人员了解胎儿在一段时间内的变化情况，预测可能出现的问题。 6.操作简便：具备易于操作的界面，方便医护人员快速设置参数、启动和停止监测。可以根据不同的需求进行个性化设置。 7.显示清晰：清晰地显示胎心率、胎动、宫缩压力等数据和曲线，同时显示时间、日期等信息。屏幕亮度和对比度可调节，以适应不同的环境。 8.超声安全：采用安全的超声技术，确保对胎儿和孕妇无不良影响。 9.设备可靠性：具有较高的稳定性和可靠性，能够在各种环境下正常工作。具备故障自检功能，当出现故障时及时发出警报并显示故障信息。 | 1 | 台
总计 |  |  | 19